采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	离子检测器
A02321900
	[bookmark: OLE_LINK2]★3.1无机离子分析模块，包括双柱塞泵，高容量分离柱系统，脱气系统，温控柱箱，抑制器，控温电导池，电导检测器，全自动前处理模块连用接口，光谱质谱检测器连用接口。所有的流路均采用PEEK材料；
3.2泵：化学惰性的非金属泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
3.2.1泵类型：双电机独立驱动串联柱塞泵（须提供制造商盖章确认的相关实物图作为佐证材料）
3.2.2最大压力：≥35 MPa
3.2.3流速范围：0.001～10.00mL/min
3.2.4流量精度: ＜0.1%
#3.2.5泵头清洗装置:可自动清洗双柱塞泵头（须提供制造商盖章确认的相关实物图作为佐证材料）
#3.2.6泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质
3.3分离柱:高容量分离柱及相应的保护柱组成，pH 0-14的工作范围，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液
3.3.1配备高容量离子分离柱及保护柱 1套，一次进样完成常规元素和化合物的分析。
★3.3.2一针进样，完成氟、丙烯酸、氯乙酸、溴乙酸、氯、二氯乙酸、亚硝酸、二溴乙酸、溴、硝酸、三氯乙酸、氨甲基膦酸、硫酸、碘、高氯酸、磷酸、草甘膦共17种元素的检测。（须提供制造商盖章确认的相关色谱图图谱）
3.4  温控柱箱:
3.4.1 温度范围: 室温+7 °C 至 80 °C
3.4.2 温度稳定性: ±0.1 °C
3.5连续自动再生微膜抑制器：利用连续自动再生微膜抑制技术以降低淋洗液背景电导,无需外加硫酸，具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线
3.6 电导检测器：
3.6.1 采用32位ADC模拟/数字信号转换芯片，全量程自动转换，无需换档。（须提供制造商盖章确认的相关证明材料）
3.6.2 检测分辨率: 0.001nS/cm
#3.6.3 量程: 0～100,000 µS/cm
#3.6.4基线噪音：≤0.0001µS/cm（带色谱柱、抑制器正常工作时）（须提供省级或以上计量科学研究院检定证书）
#3.6.5最小检测浓度：Cl-为 0.0003µg/ml；Li+ 为 0.0003µg/ml。（须提供省级或以上计量科学研究院检定证书）
3.6.6温度范围: 室温+7℃  至80℃.
3.6.7测温精度: ≤0.001℃
3.6.8 电导池耐压: >10 MPa 
3.6.9脉冲电压：电导池激励电压频率≥8000Hz。
3.7 自动进样器：
3.7.1类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器。
3.7.2定量方式：可选择满环进样（由定量环定量）和部分环进样（由内置的高精度注射泵定量）
3.7.3样品位数：≥120位（2mL样品瓶）
3.7.4 进样量：1～2000 μL，进样量由软件控制并连续可调。
3.7.5单点自动稀释配制标准曲线，线性优于0.995
3.7.6重复性：<0.2%
3.7.7交叉污染：<0.01%
3.7.8全软件控制，自动记录样品列表，列表中包含样品名称、进样时间、进样位置、进样体积等信息。 
3.8工作站
3.8.1工作站可完全控制整套仪器，设定所有参数，可以实时采集数据并显示谱图，采集完成后自动计算各组分的浓度。
#3.8.2 互动式界面，可同时显示样品列表、谱图、标准曲线、组分信息和定量结果；并且在列表中选择不同的样品或组分时，谱图和标准曲线也自动跟随变化。（须提供制造商盖章确认的软件界面截图证明）
3.8.3 批量处理样品数据功能：在样品列表中选择需处理的样品，可一键完成数据处理、一键生成报告。
3.8.4智能填充功能：在列表中，相同的参数信息只需输入一次，其他样品的参数可智能填充，无需手动多次重复输入；可填充的信息包括样品名的前缀后缀、样品位置、进样量、标准点浓度等信息。
#3.8.5具有审计追踪功能，自动记录数据的产生、修改、删除等过程和时间，并与相关操作人员对应。（须提供制造商盖章确认的相关软件截图作为佐证材料）
#3.9扩展功能：仪器可升级为能与原子荧光、ICPMS、UV/VIS、荧光检测器等多种设备联用，能升级为形态测试、极性荧光有机物测试等（须提供证明材料，其中至少须包括三家不同品牌的真实用户的联用案例、提供用户单位名称、联系方式、相关谱图等材料）。
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	2
	万分之一天平
A02100601
	1.五面全透明玻璃防风罩。具有全自动故障检测，线性四点校准，超载保护等应用程序，内置式下称吊钩。
2.具有计件、单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能，操作更简便可靠。
3.内置RS232C接口，可直接连接计算机，打印机等外部设备。
4.称量范围：0-100克
5.精度：±0.1mg
6.工作空间高度240mm±10mm
7.校准方式：外部砝码校正。
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