采购需求
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	1
	呼吸道症候群29重病原核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.包装规格：大于等于50人份/盒。
2.检测原理与检测病原：荧光PCR法技术原理，在8管中同时检测“新型冠状病毒（ORF1ab/N基因）、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒（A型/B型）、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、甲型流感病毒H1N1（HA）型、甲型流感病毒H3N2（HA）型、乙型流感病毒Victoria系、乙型流感病毒Yamagata系、肺炎支原体、A组链球菌、百日咳杆菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体、肺孢子菌病原”。
3.最低检出限≤500copies/mL。
4.特异性：与其他病原无交叉。
5.产品精密度：产品精密度≤5%。
6.上样体积小于等于5μL/管。
7.反应的总体积小于等于25μL。
8.检测时间≤70分钟。
9.有效期大于等于12个月，产品可反复冻融至少6次。
10.适配仪器至少包括ABI Prism 7500、ABIQ7、宏石SLAN-96S、宏石SLAN-96P、天隆Gentier 96R等全自动荧光PCR检测仪。
11.试剂模式：采用预混模式，无需配置体系，分装后加入核酸，即可完成多种病原体的定性检测。
12.阴性对照、阳性对照不需要参加提取。
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	一次性使用病原体采集试剂盒
	1.适用于样本的收集、运输和储存；
2.采集后的样本保存液可用于核酸检测、病毒细菌的分离培养以及测序；
3.采集后的样本保存液可进行脑膜炎奈瑟氏菌、百日咳鲍特菌、A 族链球菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌、大肠埃希氏菌、沙门氏菌等细菌分离培养，同时可进行流感病毒、肠道病毒、风疹病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒等病毒的分离培养；
4.非灭活型采样管，不添加抗生素，在保持细菌病毒等微生物活性，采样液中微生物在室温、4℃ 7 天内仍保持其生长活性，不影响其分离培养效果；
5.保存液含无机盐、生物缓冲体系、病原微生物活性稳定剂和分散珠等组分，病原体释放率更充分，检出率更高；
6.保存液的pH 值：在20℃～25℃时，保存液的pH 值应为7.2~7.4；
7.保存液规格大于等于5ml/支，1 个拭子/人份，口咽拭子；
8.储存条件:5~25℃保存，保质期大于等于一年；
9.包装规格：大于等于25T/盒。
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	RNA HS Assay Kit
	1.适用于total RNA、rRNA、mRNA样品RNA浓度测定；
2.包装规格大于等于500次；
3.检测范围:200pg/μL-200ng/μL；
4.样品体积:1-20uL。
5.使用与RNA特异性结合的染料，与RNA结合后发出荧光，通过比对标准曲线进行定量
6.适用机型：Qubit 4.0；
7.这操作时间小于等于5分钟。
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	UltraClean ds-cDNA Synthesis Module (+gDNA wiper)
	1.用于Illumina/MGI测序平台的RNA测序文库的cDNA合成试剂盒，包含gDNA消化试剂、高效RNA逆转录试剂和ds-cDNA合成试剂；
2.包装规格大于等于24测试/盒；
3.提供的所有试剂都经过严格的质量控制和功能验证，保证文库构建的稳定性和重复性；
4.可消化DNA/RNA混合样本中的DNA，并转化RNA为ds-cDNA，衔接下游DNA建库；
5.需提供承诺函，保证到货有效期大于等于6个月。
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	无RNA酶的DNA酶套装
	1.包装规格：大于等于50次/套；
2.RNase 残留严格阴性，无 DNase 以外核酸酶污染，无蛋白酶污染，避免 RNA 降解；
3.DNase‑I 为非特异性内切核酸酶，降解 DNA 产生 5'‑磷酸端、3'‑羟基端的寡核苷酸片段，适配柱上消化以及液相体系 DNA 消化。
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	一次性真空采血管（带分离胶）
	1.分离胶促凝一次性真空采血管，黄色帽，PET塑料管材，射线灭菌；
2.具有医疗器械资格证，提供佐证材料。
3.包装规格大于等于100支/盒。
4.产品规格：5mL/支。
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	一次性使用静脉采血针（安全蝶翼式）
	1.灭菌独立装，经环氧乙烷灭菌，即拆即用，无毒、无菌、无热原，针尖锋利；
2.具有医疗器械资格证，提供佐证材料。
3.包装规格大于等于100个/盒。
4.规格格式：22G（0.7mm），针长 19‑20mm，溶血率＜5%；
5.适用人群：成人使用。
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	一次性使用静脉采血针（安全蝶翼式）
	1.灭菌独立装，经环氧乙烷灭菌，即拆即用，无毒、无菌、无热原，针尖锋利；
2.具有医疗器械资格证，提供佐证材料。
3.包装规格大于等于100个/盒。
4.规格格式：24G（0.6mm），针长 13‑16mm，针尖减痛钝化处理，溶血率＜3%；
5.适用人群：婴幼儿及儿童使用。
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